## Sheet1
北京师范大学实验室安全自查表（2023）
评分人： 评分日期：
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 得分 | 扣分原因
1 | 安全责任书 | 实验室已经与院系签订安全责任书；实验室已经与实验人员签订安全责任书
2 | 培训准入 | 在实验室独立操作的实验人员均有培训记录并有考试合格的证书，实验室能够识别本实验室的准入人员
3 | 实验室安全负责人 | 实验室有明确的安全负责人，负责人有培训记录，明确本人职责范围
4 | 制度规定容易获取 | 实验室制度、操作规程、应急预案、SDS卡等实验室人员知晓放置位置，并便于获取
5 | 实验室安全台账 | 实验室保留有近年来实验室安全检查的记录，包括问题和整改情况
6 | 安全信息牌 | 实验室安全信息牌与室内重要危险源一致，须包括安全风险点警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和应急联系电话等信息，信息牌内容能够根据实验室内容的变化及时更新
7 | 危险源标识 | 本实验室的重要危险源有显著的警示标识，重要危险源已在实验室安全与设备管理处备案，如出现变化，也已及时通知实验室安全与设备管理处
8 | 应急预案 | 实验室应结合本实验室情况制订安全应急预案，并对实验室人员进行培训。询问实验室人员能正确回答本实验室主要危险源、发生危险的应对步骤、灭火器位置、电闸位置、应急物资和防护设置的位置、逃生路线等
9 | 应急演练 | 实验室内有安全应急演练制度，并配备应急必要的物资，定期开展针对性的应急演练，如逃生演练、消防演练、针对危险源的应急演练，并有记录
10 | 应急物资 | 实验室根据危险情况配备的应急物品，应便于获得，并在保质期内，或确保其工作状态
11 | 灭火设备 | 灭火设备设施种类配置正确，且在有效期内；询问实验室工作人员，应知晓灭火禁忌，熟悉灭火步骤和灭火器使用
12 | 防护用品 | 进入实验室的人员能够按照信息牌的要求穿戴防护用品；特殊设施，如激光、高低温设备、辐射装置的防护用品放置位置应有明确标识
13 | 实验记录 | 实验内容有记录，并为实验时或实验前及时记录，非事后补记
14 | 门与观察窗 | 实验室门上有未被阻挡的观察窗或配有监控，外开门不阻挡逃生路径
15 | 钥匙管理 | 实验室安全管理人了解本实验室钥匙的分配，无私配钥匙情况发生；有应急备用钥匙集中存放在门卫或统一管理的地点，应急时方便取用；
16 | 门禁监控 | 停电时，电子门禁系统应是开启状态或者能从内部打开；被授权人员经过审核，符合进入实验室的条件；使用密码的门禁定期更换密码
17 | 消防通道 | 实验室通道出入顺畅，75平方米以上实验室要有两个出入口；
18 | 试验台 | 实验操作台选用合格的防火、耐腐蚀材料；
19 | 实验室内务 | 实验室内物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位；没有无序堆放的杂物，不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，已经得到及时拆除或封闭；
20 | 噪声与震动 | 实验室运行时噪声不高于55分贝（机械设备不高于70分贝），容易产生振动的设备，有合理的减震措施；
21 | 房间气味 | 实验室内如有明显异味，应有相应措施减轻或降低其影响
22 | 气体管路 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损；
23 | 实验区与办公区分离 | 开展有毒有害实验或存有有毒有害物品的实验区需与学习区明确分开，并严禁长时间从事与实验无关的活动；实验室内禁止睡觉、不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香
24 | 夜间实验 | 需要过夜实验的应有申请审批程序，并以两人以上为宜
25 | 设备管理 | 实验室应保留仪器设备档案和使用记录，仪器使用记录完备，使用规范；高危设备、资质设备需有明确的操作规程和警示标识；停用设备应有明确标识
26 | 应急喷淋与洗眼装置 | 安装区域有显著标识；有定期检查记录，水量水压适中，打开无锈水脏水
27 | 通风系统 | 在通风橱内实验时应保持注意物品距离柜门不少于10-15厘米；确保操作时操作人员得到保护；产生有毒有害废气的实验，须在通风柜中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收净化装置，排放达到国家标准
28 | 用电容量 | 实验室不得使用超过用电容量的电器，配备空气开关和漏电保护器，不得私自改装或乱拉电线；电源插座须有效固定；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座
29 | 接线板使用 | 禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；老国标接线板除特殊情况必须使用外，已更换为新国标接线板；
30 | 使用完毕，切断电源 | 电器长期不用时，应切断电源；电吹风等小型用电设备使用完毕后应立即断电。
31 | 配电箱 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、危险化学品、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接
32 | 给排水系统 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；
33 | 危险化学品采购 | 危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位进行购买，实验室应能提供供应商相应的经营许可资质证书复印件
34 | 管制类、爆炸品及易燃药品等购买 | 购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录；不得私自获取或使用该类危险品
35 | 危险化学品动态台账 | 实验室保存的危险化学品应有动态台账，并及时更新；定期清理长期不使用的废旧试剂
36 | 管制类化学品管理 | 易制爆、民用爆炸品、剧毒药品、药品类易制毒、一类易制毒、需双人双锁，专人管理并建立专用账册，取用登记，用毕回库
37 | SDS卡 | 本实验室内使用的危险化学品，均需配备安全技术说明书（SDS）或安全周知卡，方便查阅。网络资源必须明确获取途径，并定期查阅确认有效，不应只给出查询网站。
38 | 危化品存放 | 化学品有序分类存放，固体液体不混放，配伍禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。不存放过量试剂。
39 | 化学品标签 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上
40 | 贮存危险化学品的冰箱 | 贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上注明是否防爆，冰箱不超期使用（通常为10年），如超期使用需经审批；冰箱内物品有明确标签，无食品，无开口容器，超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁
41 | 化学废弃物处置管理 | 危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存；废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志；严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装
42 | 防液体遗撒 | 液体试剂和危废配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能的托盘
43 | 实验气体管理 | 气瓶应向合格供应商购置，气瓶附件齐全，运送过程规范；气瓶色标按照国家标准，气瓶配有状态标签并规范使用；气路用明确标识，并定期检查
44 | 实验气体存放 | 气瓶应合理固定，气瓶附件齐全；使用完毕，应及时关闭气瓶总阀；无可燃性气体与氧气混放现象，可燃性气体宜放置于专用气瓶柜内，配备泄漏报警和通风装置
45 | 气体泄露监控 | 使用有毒易燃气体或密闭空间放置多个气瓶的房间（参考标准：18平方米实验室多于两个40升气瓶）应安装对应的气体报警装置，并宜与通风联动，装置安装位置正确，并能正常使用
46 | 加热设备 | 加热设备应放置在通风处，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等，远离配电箱、插座、接线板等设备；加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标识
47 | 机电安全 | 如实验室内有高温、高压、高速运动、高电压、强磁场等特殊设备，使用者有培训，有安全警示标识和安全警示线，防护措施完备
48 | 特殊工作岗位人员 | 实验室如有特殊工作岗位人员，如高压灭菌锅等压力容器、辐射装置、放射源的管理和操作人员等。需经过专业培训，按照国家要求持证上岗，长期工作者需定期体检者按照国家要求进行。
49 | 生物安全 | 无高致病微生物或高致病性生物材料，或实验室已经过审批并在实验室安全与设备管理处备案，生物实验符合教育部的相关规定
50 | 动物房 | 饲养实验动物的场所应有资质证书，实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明，用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格；进行伦理审查，保障动物权益
注：满分100分，每项2分。